陕西师范大学采购文件

采购项目：倒置荧光显微镜采购

陕西师范大学生命科学学院

二〇一八年六月一日

商务标部分

第一条 项目基本信息

1．项目名称：倒置荧光显微镜项目

2．项目预算：人民币49.5万元

3．执行地点：陕西师范大学

4. 投标邀请：详见本项目采购公告。

第二条 投标单位资质要求

1．投标单位应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（1）基本资格条件

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特定资格条件

① 在中华人民共和国境内合法注册、有经营许可的法人；

② 本项目不接受联合体报名；

③ 不能是正在接受有关部门审查、被其它企业兼并（包括收购、重组）或因重大经济纠纷正在法院打官司等涉及未决诉讼的企业；不能是被相关机构宣布上了“黑名单”的企业；

④不能是陕西师范大学不良供应商库中的供应商。

2．投标单位必须在资质审验环节交验以下资料的原件：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一营业执照）

（2）法定代表人身份证（或者法定代表人委托书、被委托人身份证）

（3）进口货物需提供生产厂家授权

（4）信用承诺函

3．投标单位应按要求将设备安装（或放置）到指定位置。

第三条 投标文件（密封）

投标文件应包含以下内容，并按顺序装订：

（1）目录；

（2）投标函；

（3）投标一览表（包括设备名称，投标总报价，项目结算方式，供货期限，质保期等信息；进口设备报价为设备西安到岸、安装到位的总价，国产设备为安装调试到位的总价，分大小写），需签字、盖章；

（4）设备清单（按附表格式，需签字、盖章）；

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产商 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（5）设备技术规格偏离表（按附表格式）；

| 序号 | 项目 | 采购文件规范要求 | 报价文件对应规范 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（6）售后服务条款（包括对采购单位的承诺及优惠条件）；

（7）设备官方技术资料彩页（含详细技术指标）, 提供产品铭牌，确保所投产品名称、型号、生产商、产地与铭牌严格保持一致。

（8）资质文件复印件，具体包含内容详见本采购文件第二条第2款；

（9）业绩清单：所投规格型号设备的合同1-3份，其余以清单形式展示；

（10）小微企业相关证明材料（如有），节能产品、环保标志产品相关证明材料（如有）；

（11）其他。

第四条 投标须知

1．凡因投标单位对本采购文件阅读疏忽、误解、遗漏，或因对市场行情了解不清以及计算错误而造成的后果和风险，由投标单位负责。

2. 本采购文件要求及采购单位认为需要进行报价的各项费用项目，在谈判时投标单位未报或未在投标文件中予以说明，采购单位则认为这些费用已包含在报价之中。

3．有下列情况之一者，投标文件作废：

（1）投标单位未按规定密封投标文件；

（2）投标文件未按要求签字、盖章；

（3）投标文件逾期送达；

（4）投标文件内容不全，字迹模糊；

（5）投标文件对本采购文件未做出实质响应；

（6）未能按要求提供资质文件；

（7）有两个及以上投标方案；

（8）报价超出预算。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4．保证金与资料费：

本项目采购文件售价为0元。

本项目无需缴纳相关保证金。

凡报名成功的供应商，因故不能按照采购文件要求如期参加采购活动，请在开标之日前三个工作日以书面形式告知我院；无故不参加开标的，将被列入违法失信行为供应商名单并受到处罚，三年内禁止参加陕西师范大学物资设备非政府采购活动。

5．从接到通知之日，中标供应单位必须在三个工作日内前来洽谈签订供货合同有关事宜。否则，按自动放弃对待。

6．投标文件必须制作一式伍份（一正四副），装订成册，每份必须有目录，顺序和内容要求以第三条为准。

第五条 结算方式

1．报价为进口设备西安到岸、安装到位后的总价，国产设备安装调试正常运行的总价。

2. 验收标准以所签订的采购合同或技术协议相关条款为准。

3. 结算方式：

（1）国产设备使用人民币结算，投标单位全部垫资。中标单位与我校签署采购合同，合同总金额的5 %作为项目质量保证金。设备安装到位并验收合格，由中标单位向我校足额交付项目质量保证金后，我校于15日之内一次性支付全额货款。质量保证金期限至少为壹年，质量保证期满，经我校对项目保修质量验收合格后一次性退还质量证金（不计利息）；

（2）进口设备使用外币（免税价）结算，采取信用证结算方式，全额信用证90%凭甲方开箱报告解付，10%凭甲方验收报告解付，外贸合同与技术协议的付款方式保持一致，不接受变更。如有附件需国内购买，由供应商垫资，设备安装到位并验收合格后一次性付清货款。

（3）外币兑换人民币汇率：按开标当日现汇卖出价x1.015计算。

4．设备的质保期至少 壹 年，质保期从设备验收合格后开始算起。

5．学校的采购文件、投标单位的投标文件及双方签署的合同具有同等法律效力，投标文件及谈判过程中的承诺将作为技术协议的重要依据。

6.  采购合同、技术协议模板在http://zbb.snnu.edu.cn/网站“下载中心”下载。

第六条 投标及开标

1．接到通知并投标的单位，需及时在陕西师范大学生命科学学院主页通知公告http://lifesci.snnu.edu.cn/或陕西师范大学首页招标采购http://www.snnu.edu.cn/中下载采购文件。联系人：郑老师  电话：13325387334。

2. 投标单位务必于2018年6月19日8:00-08:30将投标书一式伍份密封后送达陕西师范大学 长安校区格物楼3135办公室 ，逾期不再受理。投标有效期为 90 天。

3．2018年6月19日上午8:30在陕西师范大学 长安校区格物楼生命科学学院3135会议室开标和评标。

4. 本项目采用 磋商 方式采购，评标采用综合评标法，考察投标报价、技术指标、商务业绩、售后服务以及招标文件相应要求内容。

本次采购活动采用 2 轮报价，其中公开唱标1次，在专家进行技术咨询的基础上投标单位背对背报价 1 次，最后一次报价作为计算价格分的依据。

综合评分总分100分，其中价格部分占 40 分，技术部分占 45 分，商务部分占 10 分，售后部分占 5 分。

注：1. 小微企业提供的《中小企业声明函》和政府部门认定小型、微型企业的证明材料，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。

2. 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有）。满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×价格部分权重。

3. 技术部分以技术标部分为评审依据，商务部分考察品牌的市场占有率与口碑、现场技术咨询、业绩、产品销售渠道、标书制作规范性等，售后部分考察售后服务机构、技术操作培训方案、售后服务方案、质保年限等。技术部分、商务部分和售后部分为各评审专家独立打分，加和后取平均值。

4. 价格、技术、商务、售后四部分得分总和最高的单位为成交候选单位。

5. 属于《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》的产品，在综合评分总分100分的基础上，可各享受额外加1分政策，总分2分。

6. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，价格最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第七条 采购结果将在陕西师范大学生命科学学院主页”通知公告”及陕西师范大学首页“招标采购”进行公告。

第八条 采购活动结束后，投标单位若对采购结果有异议，可在法律、法规规定期限内向陕西师范大学生命科学学院实验中心办公室书面提出，逾期不予受理。

第九条 本采购文件解释权归陕西师范大学生命科学学院所有。

技术标部分

仪器名称：倒置荧光显微镜

数量：1套   原装进口设备

用途：倒置荧光显微镜主要用于细胞等活体组织的荧光、相差观察。适应生物学领域中的组织培养、组织切片、动/植物细胞离体培养等显微观察。

技术指标：

1.主机：具有明场，荧光，相差，数字成像及分析功能；

1.1机身：研究级金属机身，防震机座，稳定结构，可作明场、暗场、相差、数字成像，可扩展DIC、偏光、共览等观察；

1.2放大倍数：50x-600x；

1.3光学出口：（0/100）分光，成像视野≥19mm；

1.4光学系统：无限远校正光学系统；

*1.5电动调焦：电动调焦精度20nm，粗微调同轴调节，调焦行程≥10mm，张力可调，带限位装置；

1.6照明装置：长寿命LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命 ≥ 40000小时；

1.7载物台：标准三板载物台；

1.8样夹：多功能样夹，可适应不同大小的培养皿和玻片。

2.光学部分：

2.1观察镜筒：超宽视野倾角可调双目镜筒，可支持视野数≥22mm

2.2万能聚光镜：5孔位聚光镜， 工作距离≥28mm, 数值孔径≥0.50，可实现明场、相差、荧光等多种观察方式的转换；

2.3目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥22mm，双目屈光度可调；

2.4物镜：6 位物镜转换器；

*配置5个兼顾荧光和相差观察的不同放大倍数物镜；

4×（或5×）平场荧光物镜，N.A≥0.13；

10×平场荧光物镜， N.A≥0.30；

20×超级荧光物镜， N.A≥0.45；

40×超级荧光物镜， N.A ≥0.60；

60×（或63×）复消色差物镜，N.A≥1.40；

3荧光：

3.1 6位荧光转盘可以从左手侧和右手侧两边安装荧光滤块。根据不同配置，当前激活的滤块位置可由前面板上的LED、触摸屏或者软件显示；

*3.2 支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块， 并且立即识别）；

*3.3 硬件具有荧光零漂移技术，保证多通道荧光叠加准确；

3.4 长寿命金属卤素灯荧光光源，寿命不低于2000小时/支；*3.5 UV单色滤块: 激发340-380nm; 阻挡400-410nm; 发射: 420-425nm；B单色滤块: 激发450-490nm; 阻挡505-510nm; 发射: 510-555nm；G单色滤块: 激发515-560nm; 阻挡570-580nm; 发射: 575-590nm

4.成像装置：

*4.1单色高灵敏度SCMOS显微镜摄像头（需要带半导体制冷）；

4.1.1分辨率≧420万像素（2048×2048 )；

*4.1.2传输速度2048×2048  50 fps

*4.1.3像素点大小≧6.5um×6.5um；

4.1.4传感器尺寸：13.3×13.3mm；

4.1.5位深：16bit/12bit；

4.1.6动态范围：1:33000；

4.1.7相机接口：C型标准接口；

*4.1.8数据传输：USB3.0；

4.1.9支持操作系统：Windows 7 and Windows 8 (32-/64-bit)。

4.2彩色高像素显微镜摄像头；

4.2.1分辨率≧2000万像素（5472×3648 )；

4.2.2传输速度5472×3648  7fps，1824×1216 32fps；

4.2.3芯片尺寸大小≥1英寸；

4.2.4饱和度：15000e-；

4.2.5曝光时间：1ms-10s；

4.2.6位深：3×8位及3×12位；

4.2.7相机接口：1倍C型标准接口；

*4.2.8数据传输：USB3.0；

4.2.9支持操作系统：Windows 7 and Windows 10 (32-/64-bit)。

5.软件：

5.1控制显微镜：能完全设置和控制电动显微镜，包括物镜转盘、聚光镜、荧光滤块转盘在内的所有电动部件。能实现显微镜编码读出、自动功能设置及记忆等功能；

5.2自动实验条件保存和恢复：能直接保存当前软件参数设置，也能通过之前拍摄的实验文件进行参数一键还原，保证实验的可重复性；

5.3图像采集：完全控制CCD；调整如曝光, 增益, binning, 伽玛值等参数，可实现ROI区域采集等；

5.4可实时或采集后添加标尺、注释、ROI图形及标注、长度测量、归类计数等。字体、色随意改变。图像能进行JPG / TIFF/AVI/Quicktime输出；

5.5图像导航器：可进行XYZ、XYT、XYλ、XYZT等多通道图像的浏览、播放，放大缩小；调节反差, 亮度和伽玛, 图象剪裁；

5.6图像画廊阵列：具有最佳平面寻找功能，以及XYλZT多维序列自定义编辑输出功能。能一键显示荧光叠加图、Z轴叠加图、三维共定位等；

5.7图象播放：具有多视野比对功能，特别适合多孔板活细胞图像回放和分析；

5.8荧光图像叠加：能进行多个荧光通道图像的叠加；

5.9图像分析：具有锐化、降噪、色彩、去背景、分离、形态、边缘等滤镜；

5.10图像编辑：包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能；

5.11图像运算：能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算；

5.12荧光定量测量 (光密度/长度/面积/周长)需要手动圈定ROI。能测量选定对象的长度、面积、平均光强度、总光强度、中心点。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等；

5.13自动校准系统，测量单位（um）直接显示无需校准；

5.14在线帮助，用户手册。

6.配套设备：

6.1 配套电脑参数：

4核处理器、内存不少于8 GB，独立显卡不少于4G显存、硬盘不少于1 TB，可刻录光驱，24寸的高清显示器；

6.2 额外配备一个长寿命金属卤素灯荧光光源，寿命不低于2000小时/支。

7.仪器培训、质保期和维修服务：

7.1完全负责人员培训工作，达到独立操作使用水平；质保期内，免费维修（不收配件和服务费）；

7.2 厂家具有400售后服务电话，并可提供电话号码；

7.3 厂家售后服务通过ISO认证，并可提供证书编号和复印件。

标注有*的参数为重要参数，不能有负偏离。如果出现负偏离，则投标无效。